Załącznik Nr 2

APARAT RTG RAMIĘ C szt 1 - REKONDYCJONOWANY LUB UŻYWANY

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Parametry wymagane | Potwierdzenie Spełnienia TAK/NIE | OPIS | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  |
|  | Producent |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  | Rok produkcji >2005 |  |  | Rok 2005 – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 6 | Aparat rekondycjonowany |  |  |  |
| 7 | Aparat używany |  |  |  |
| GENERATOR |
|  | Częstotliwości generatora: minimum 20 kHz. |  |  | Wymagana wartość – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Moc: minimum 1,4 kW |  |  | Wymagana wartość – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Tryb ręczny i automatyczny dostosowania parametrów ekspozycji |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V+/- 10%/ 50Hz |  |  |  |
|  | Nożny włącznik ekspozycji |  |  |  |
|  | Generowanie raportu dawki pacjenta |  |  |  |
| Lampa RTG |
|  | Typ i Producent |  |  |  |
|  | Małe ognisko: maksimum 0,5 |  |  | 1 ognisko – 0 pkt |
|  | Duże ognisko (jeśli lampa dwuogniskowa): maksimum 1,5 |  |  | 2 ogniska - 1 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody: minimum 45 kHU |  |  | Wymagana wartość – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Pojemność cieplna kołpaka: minimum 900 kHU |  |  | Wymagana wartość – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Szybkość chłodzenia anody: minimum. 30 kHU/min |  |  | Wymagana wartość – 0 pkt Najwyższa wartość – 2 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem się |  |  |  |
|  | Pomiar dawki za pomocą zintegrowanej komory jonizacyjnej |  |  |  |
| Kolimator |
|  | Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji (wirtualna wg LIH) |  |  |  |
|  | Irysowy. |  |  |  |
|  | Szczelinowy z rotacją |  |  |  |
| Fluoroskopia |
|  | Minimalne napięcie: maksimum 40 kV |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie: minimum 110 kV |  |  |  |
|  | Minimalny prąd: maksimum 0,2 mA |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd: 7 mA |  |  |  |
|  | Tryb fluoroskopii ciągłej |  |  |  |
|  | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej |  |  |  |
|  | Tryb fluoroskopii o obniżonej dawce |  |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji. |  |  |  |
|  | Bezpośredni wybór rejonu anatomicznego |  |  |  |
| Radiografia konwencjonalna |
|  | Anoda stała lub wirująca |  |  | Stała - 0 pkt, wirująca - 1 pkt |
|  | Minimalne napięcie: maksimum 40 kV |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie: minimum 110 kV |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd: minimum 20 mA |  |  |  |
| Ramię C |
|  | Zbalansowane w każdej pozycji |  |  |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia |  |  |  |
|  | Obrót orbitalny: minimum 115 st. |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Zakres obrotu ramienia C: minimum ±180 st. |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Zakres ruchu pionowego: minimum 45 cm |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Zakres ruchu poziomego: minimum 20 cm |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Zakres ruchu wahadłowego: minimum +/- 10 st. |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | SID: minimum 90 cm |  |  |  |
|  | Odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu: minimum 75 cm |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody. |  |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania. |  |  |  |
|  | Uchwyt do ręcznego manipulowania ramieniem C. |  |  |  |
| Tor wizyjny |
|  | Wzmacniacz obrazu Min. 9'' |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Ilość pól obrazowych/formatów Min. 3 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery CCD Min. 1024x1024 pikseli |  |  |  |
|  | Rotacja obrazu na monitorze bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu |  |  |  |
|  | Funkcja Last Image Hold (LIH) |  |  |  |
|  | Płynny obrót zapamiętanego obrazu LIH bez konieczności ekspozycji bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu |  |  |  |
|  | Zapis na dysku twardym w czasie rzeczywistym (funkcja CINE) min. 8 obr/s |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjenta i nanoszenia opisów. |  |  |  |
|  | Pulpit operatora z możliwością podglądu LIH |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu obrazu fluoroskopii na pulpicie operatora |  |  |  |
|  | Dwa niezależne monitory TFT do wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego Min. 19" |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych min. 2,0 MP |  |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowy/poziomy Min. 170 st. |  |  |  |
|  | Jasność świecenia monitorów Min. 200 cd/m2 |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Monitory umieszczone na niezależnym lub wspólnym wózku |  |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z włókna węglowego |  |  |  |
| Przetwarzanie obrazu |
|  | Powiększenie obrazu: minimum 2 poziomy |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Głębokość przetwarzania obrazów: minimum 10 bit |  |  | Wartość wymagana - 0 pkt, Najwyższa - 1 pkt |
|  | Inwersja obrazu: minimum negatyw, odbicie |  |  |  |
|  | Prezentacja mozaiki obrazów jednego pacjenta |  |  |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi i kontrola parametrów okna w czasie rzeczywistym |  |  |  |
|  | Redukcja artefaktów wywołanych ruchem pacjenta w czasie rzeczywistym |  |  |  |
| Archiwizacja |
|  | Wewnętrzny dysk twardy min. 2 000 obrazów w formacie 1024x1024 |  |  |  |
|  | Rejestracja dawki |  |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach min. JPG i DICOM z dogrywaniem przeglądarki na CD/DVD na wbudowanej nagrywarce i na dysku typu Pendrive poprzez port USB |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy w standardzie DICOM, obsługujący co najmniej funkcje: Send Modality Worklist |  |  |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny na wózku z monitorami |  |  |  |
|  | Wyjście USB - minimum 1 port wejściowy |  |  |  |
| INNE |
|  | 1) 1 fartuch odbarczający z lekkich materiałów o minimum 0,5 mm Pb z pasem osobnym bądź zamocowanym na stałe. 2) 2 fartuchy ochronne, dwustronne z lekkich materiałów o minimum 0,5mm Pb 3) 2 osłony na tarczycę z lekkich materiałów o minimum 0,5mm Pb, 4) 2 pary okularów o minimum 0,75mm Pb, 5) 2 pary okularów typu "gogle" o 0,75 mm Pb nakładane na okulary lecznicze 6) 1 mata ochronna pacjenta z lekkich materiałów o minimum 0,5mmPb, |  |  |  |
|  | Zestaw przewoźny na kółkach z możliwością ręcznego ustawienia kąta skrętnego kół prowadzących. Kąt skręcania min. 180st. sterowanie i hamowanie przez jedną lub dwie dźwignię. |  |  |  |
|  | Komunikacja z systemem w języku polskim |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE; dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. |  |  |  |
|  | Aktualny paszport techniczny; testy akceptacyjne w miejscu zamawiającego |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |  |  |

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.