Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią

w Sopocie     81 – 756  Sopot   ul. Bolesława Chrobrego 10

tel. ( 58 ) 555 81 03  ,   fax ( 58 ) 555 81 00

Regon  191287660     NIP  585 – 13 – 44 – 104

_

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C.

Sprawa nr: 137/2018

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, aby stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty był oryginalnym poszyciem antypoślizgowym z podświetleniem? (zamiast wykładziny)

Odpowiedź 1

Tak. Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia ze stopniem oryginalnie, fabrycznie pokrytym poszyciem antypoślizgowym z podświetleniem.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści samochód bazowy z najnowszym opracowanym silnikiem TDI o mocy 177KM wyposażony standardowo w system start/stop o pojemności poniżej 2,0l. Charakteryzuje się najniższym zużyciem paliwa w swojej klasie, dynamiką i najniższym zużyciem eksploatacyjnym oraz kosztami utrzymania. Posiadający reflektory przednie typu LED, kurtyny powietrzne (wraz z wymaganymi poduszkami czołowymi i bocznymi) oraz przednie i tylne czujniki parkowania.

Odpowiedź 2

Nie dopuści. Wszystkie parametry silnika ujęte są w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze reanimacyjne z płynną regulacją kąta nachylenia oparcia pod plecami w zakresie 0-75 stopni?

Odpowiedź 3

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie posiadające uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej, która jest wskazana przy wykonywaniu zabiegu intubacji pacjenta? Dodatkową zaletą jest funkcja wydłużenia podgłówka w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.

Odpowiedź 4

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nosze bez dodatkowych raczek bocznych? Ciasne klatki schodowe wymuszają na zespołach PRM transport pacjenta na krzesełkach kardiologicznych, noszach podbierakowych, noszach płachtowych lub desce ortopedycznej, a co za tym idzie, nosze reanimacyjne jak i dodatkowe rączki boczne nie będą wykorzystywane. Zastosowana w oferowanych noszach konstrukcja ramowa umożliwia przenoszenie i podnoszenie ciężaru na całym obwodzie noszy przez dowolną ilość osób. Chcemy zaznaczyć, że nosze posiadają potwierdzenie zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865. Certyfikat wystawiony jest przez niezależną jednostkę badawczą notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Odpowiedź 5

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności podgłówek posiadający uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej, która jest wskazana przy wykonywaniu zabiegu intubacji pacjenta? Dodatkową zaletą jest funkcja wydłużenia podgłówka w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.

Odpowiedź 6

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw (nosze i transporter) o obciążaniu dopuszczalnym 228 kg?

Odpowiedź 7

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy i transportera, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw o wadze 55kg posiadający potwierdzenie zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865. Certyfikat wystawiony jest przez niezależną jednostkę badawczą notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC.              W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że nie praktykuje się w pracy pogotowia ratunkowego noszenia podstawy jezdnej tzw. transportera. Nosze reanimacyjne muszą posiadać możliwość szybkiego i bezpiecznego rozłączenia/łączenia z podstawą jezdną co zamawiający opisał w punkcie I.9 parametrów techniczno-użytkowych.

Odpowiedź 8

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy i transportera, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wyposażone w transporter z systemem niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z i do ambulansu. Oferowany system pozwala na bezpieczne wyprowadzanie/wprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, dzięki czemu operator ma możliwość kontroli noszy na każdym etapie załadunku/rozładunku, za pomocą dwustopniowej blokady. Oferowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla osoby obsługującej nosze, ponieważ zapobiega przenoszeniu całego ciężaru zestawu (pacjent + nosze) na kręgosłup operatora.

Odpowiedź 9

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy i transportera, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści nosze główne, w których zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie realizowane jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, oraz podwójnego skokiem blokady składania goleni , co w praktyce uniemożliwia niekontrolowane zwolnienie mechanizmu składającego podwozie?

Odpowiedź 10

Nie. Zamawiający nie dopuści innych noszy, których parametry nie odpowiadają opisowi zawartemu                       w SIWZ.

Pytanie 11

W związku wymogiem zgodności noszy z normą PN EN 1865-1:2012 lub równoważnej pytamy czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu w postaci certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzającego zgodność zaoferowanych noszy z najnowszą aktualną normą tj. PN-EN 1865-1+A1:2015 (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 styczeń 2018 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych – data publikacji w Monitorze Polskim 16 marzec 2018)?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania normy PN EN 186

Odpowiedź 11

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie deklaracje CE w postaci certyfikatu muszą być wydawane zgodnie z przepisami prawa polskiego.